荧光定量PCR实验常见问题解答

RT-qPCR 常见问题分析

Que：荧光定量 PCR 失败无特异性产物生成

 RNA 是否被降解？

 RNA 中是否包含逆转录反应的抑制剂？

 引物和探针序列是否有错误？组合是否正确？

 Mix 是否所有组分都加入？PCR 条件和荧光检出步骤是否设定正确？

Que：产物有非特异性条带

 引物和模板非特异性退火，可以使用热启动的 Taq DNA 聚合酶进行 PCR 反应提高反应

特异性

 引物设计较差

 RNA 中有基因组 DNA 污染；或者有外源 DNA 污染

 Mg2+浓度过高

Que：扩增结果为弥散或者地毯式条带

 循环数过多

 酶过量

 退火温度过低

 PCR 反应中引物过多

Que：无 CT 值（信号）出现

 反应循环数不够。一般都要在 35 个循环以上，可根据实验情况增加循环（如至 45cycles），

但高于 45 个循环会增加过多的背景信号。

 检测荧光信号的步骤有误。一般 SYBR Green 法采用延伸时采集，Taqman 法则一般在

退火结束时或延伸结束采集信号。

 引物或探针降解。可通过 PAGE 电泳检测其完整性。

 引物或探针的设计，如探针高于引物的温度不够，造成探针未杂交上而产物已延伸的情

况。

 模板量不足。对未知浓度的样品应从系列稀释样本的最高浓度做起。

 模板降解。避免样品制备中杂质的引入及反复冻融的情况。

Que：CT 值出现过晚

 扩增效率低，反应条件不够优化。设计更好的引物或探针；改用三步法进行反应；适当

降低退火温度；增加镁离子浓度等。

 PCR 各种反应成分的降解或加样量的不足。

 PCR 产物太长。一般采用 80-150bp 的产物长度。

Que：标准曲线的线性关系不佳

 加样存在误差，使得标准品不呈梯度。

 标准品出现降解。应避免标准品反复冻融，或重新制备并稀释标准品。

 引物或探针不佳。重新设计更好的引物和探针

 4．模板中存在抑制物，或模板浓度过高

Que：阴性对照也出现明显的起飞

 反应 mix 或水被污染。

 引物二聚体的出现。用 SYBR Green 法在 35cycles 以后阴性出现起飞属正常情况，可配

合熔解曲线进行分析。

 反应过程中探针的降解。用 PAGE 电泳对探针进行检测。

 如果使用了 ROX 校正，则可能是 ROX 的降解所造成。

Que：熔解曲线不止一个主峰

 引物设计不够优化。应避免引物二聚体和发夹结构的出现。

 引物浓度不佳。适当降低引物的浓度，并注意上下游引物的浓度配比。

 镁离子浓度过高。适当降低镁离子浓度，或选择更合适的 mix 试剂盒。

 模板有基因组的污染。RNA 提取过程中避免 DNA 的引入，或通过引物设计避免非特异扩

增。

Que：扩增效率低

 反应试剂中部分成分特别是荧光染料降解。

 反应条件不够优化，可适当降低退火温度或改为三步扩增法。

 反应体系中有 PCR 反应抑制物。一般是加入模板时所引入，应先把模板适度稀释，再加

入反应体系中，减少抑制物的影响。

Que：实验重复性不好

 加样不准确。

 仪器在样品上温度条件有差异，即温度均一性不好。

 模板浓度低。样品初始浓度越低，重复性越差，应减少样品的稀释倍数。

Que：变性温度是否合适

 大部分的双链 DNA 在 95°C 就开始解链了，在有些情况下在 90 至 94°C 都不能很好地

变性 DNA。由于部分变性，参加反应的探针和引物相应的减少了，因此反应效率会下降。

Que：变性时间是否合适

 15 到 20 秒对于变性扩增子是足够了，然而，长一点的产物，可能会需要 30 秒。

Que：退火温度和时间是否合适

 检查引物和探针的 Tm 值，SYBR GreenI 的退火时间大约 20 到 35 秒，双标记探针通常

是两步法，退火和延伸合并为一步，时间大约是 45 到 60 秒，温度通常在 60°C，对于

FRET 探针退火步骤大约 20 到 30 秒。

Que：在哪一步骤采集信号

 SYBR GreenI 应当在 72°C，此时绝大部分的 DNA 是双链状态，如上所述，双标记探针

通常是两步检测，因此信号采集应该在退火延伸的整合步骤。对于 FRET 检测，数据应该

在退火步骤检测。如果对于信号采集点不确定，可以多点采集作对比。如果监控屏幕检

测不到信号，检查程序设定是否存在至少一个的信号采集点。